Załącznik nr  3

##### Specyfikacja  techniczna

Część nr 1  FOTEL GINEKOLOGICZNY

Nazwa oferenta: ………………………………...

Producent: ……………………………………….

Nazwa i typ: ………………………………..

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETR WYMAGANY | OFEROWANE PARAMETRY |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Fotel przeznaczony do przeprowadzania badań i zabiegów ginekologicznych i urologicznych | TAK |  |
|  | Długość całkowita leża w pozycji poziomej bez segmentu podudzia: 1280 mm (± 30 mm). | TAK |  |
|  | Całkowita szerokość leża: 740 mm (± 30 mm ) | TAK |  |
|  | Regulacja wysokości siedziska w pozycji fotelowej: 560mm – 890mm ( ±30 mm ) | TAK |  |
|  | Regulacja wysokości leża w pozycji poziomej: 760mm – 1090mm ( ±30 mm ) | TAK |  |
|  | Przy pozycji fotelowej możliwość uzyskania bardzo niskiego położenia przedniej krawędzi siedziska – przynajmniej 400mm – w celu ułatwienia pacjentce wsiadania na fotel. | TAK |  |
|  | Regulacja kąta oparcia pleców od -100 do 650 (± 50 ) | TAK |  |
|  | Kąt pochylenia siedziska: -650 do 100 (± 50 ) | TAK |  |
|  | Przechył Trendelenburga : min. 100 | TAK |  |
|  | Przechył anty-Trendelenburga : min. 600 | TAK |  |
|  | Funkcje fotela realizowane za pomocą ręcznego pilota przewodowego oraz przewodowych sterowników nożnych, poprzez siłowniki elektryczne na napięcie stałe 24V: - regulacja wysokości fotela - niezależna regulacja kata pochylenia siedziska - regulacja przechyłów Trendelenburga i anty-Trendelenburga przy jednoczesnej zmianie kąta oparcia pleców i segmentu siedziska | TAK |  |
|  | Ręczny pilot przewodowy wyposażony w dodatkowe funkcje uzyskiwane z jednego (osobnego dla każdej funkcji) przycisku: - tzw. pozycja startowa – fotel uzyskuje najniższą wysokość - pozycja antyszokowa – wypoziomowane segmenty fotela oraz przejście do pozycji Trendelenburga - przycisk służący do zapisania (zapamiętania) dowolnej, ustalonej pozycji fotela | TAK |  |
|  | Konstrukcja fotela wykonana ze stali węglowej lakierowanej proszkowo z użyciem lakieru z nanotechnologią srebra powodującą hamowanie namnażania bakterii i wirusów. Dodatki antybakteryjne muszą być integralną zawartością składu lakieru. | TAK |  |
|  | Konstrukcja nośna fotela i podstawa osłonięte obudową z tworzywa wykonanego z zastosowaniem antybakteryjnej nanotechnologii srebra powodującej hamowanie namnażania się bakterii i wirusów. Dodatek antybakteryjny musi być integralną zawartością składu tworzywa i zapewniać powolne uwalnianie jonów srebra. Osłony także w części siedzeniowej i z tyłu oparcia pleców. | TAK |  |
|  | Fotel mobilny dzięki trzem kołom (dwa koła kierunkowe do jazdy na wprost oraz jedno koło skrętne) zabudowanym w podstawie. Koła nie wystają poza obrys fotela – przez co nie utrudniają pracy operatora. Blokowanie oraz odblokowanie podstawy fotela za pomocą dźwigni nożnej umieszczonej w podstawie od strony oparcia pleców. | TAK |  |
|  | Oparcie pleców i siedzenie wyposażone po obu stronach w listwy do mocowania wyposażenia dodatkowego | TAK |  |
|  | Podpórka ręki w pozycji leżącej pacjenta, wieszak kroplówki | TAK |  |
|  | Tapicerka bezszwowa (możliwość wyboru z minimum pięciu kolorów), wykonana z materiału nieprzemakalnego z dodatkami bakterio i grzybobójczymi ograniczającymi rozprzestrzenianie się szczepu MRSA i bakterii E.coli. Tapicerka niepalna zgodnie z normą BS 5852 poziom CRIB 5 (Źródło zaprószenia 5). Właściwości ograniczające rozprzestrzenianie się szczepu MRSA i bakterii E.coli oraz niepalności potwierdzone certyfikatami wydanymi przez niezależne uprawnione do tego podmioty. Certyfikaty dołączyć do oferty. Możliwość wyboru koloru obszycia materacy – wg wzornika producenta. | TAK | Zał. nr ……... |
|  | Pod oparciem pleców zabudowany zasobnik na rolkę papierowego podkładu (podkład niewidoczny z zewnątrz). Zapewniony łatwy dostęp do wymiany podkładu | TAK |  |
|  | Bezpieczne obciążenie fotela: min. 200kg | TAK |  |
|  | Wyposażenie fotela: miska ginekologiczna ze stali nierdzewnej o pojemności 4l papierowy podkład w rolce podkolanniki z podrączkami podnóżek lakierowany ze stopniem tapicerowanym w kolorze tapicerki fotela podpórka kątowa ręki | TAK |  |
| 22. | Dokumenty (raporty techniczne, karty charakterystyki itp.) potwierdzające antybakteryjność lakieru i tworzywa (dołączyć do oferty) | TAK | Zał. nr …….. |
| 23. | Fotel dostarczony w oryginalnym opakowaniu producenta | TAK |  |
| 24. | Powierzchnie fotela odporne na środki dezynfekcyjne | TAK |  |
| 25. | Deklaracja Zgodności | TAK |  |

UWAGI:   WYPEŁNIĆ TABELĘ zawierającą opis przedmiotu zamówienia.

- Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

- Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku i będzie podstawą odrzucenia oferty.

- Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji,  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

…………………………….. dnia ……………r.

………………………………………………

Podpis Wykonawcy/Wykonawców

Załącznik nr  3

##### Specyfikacja  techniczna

Część nr 2  Głowica USG

Nazwa oferenta: ………………………………...

Producent: ……………………………………….

Nazwa i typ: ………………………………..

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETR WYMAGANY | OFEROWANE PARAMETRY |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kompatybilna z aparatem USG DC-70-X- Insight firmy Mindray | TAK |  |
| 2. | Zakres częstotliwości: 2.6 – 12.8 MHz | TAK |  |
| 3. | Promień krzywizny główki: 12mm | TAK |  |
| 4. | Max kąt patrzenia: 210° | TAK |  |
| 5. | Ilość elementów : 192 | TAK |  |
| 6. | Głębokość: 1,5 - 28cm | TAK |  |
| 7. | Zastosowanie w ginekologii, położnictwie i urologii | TAK |  |

UWAGI:   WYPEŁNIĆ TABELĘ zawierającą opis przedmiotu zamówienia.

- Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

- Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku i będzie podstawą odrzucenia oferty.

- Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji,  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

…………………………….. dnia ……………r.

………………………………………………

Podpis Wykonawcy/Wykonawców