Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

FORMULARZ OFERTOWY

Zakup, dostawa i uruchomienie defibrylatorów z wyposażeniem

I. ZAMAWIAJĄCY

Województwo Mazowieckie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, NIP: 113-245-39-40, REGON: 015528910, reprezentowanym przez Joannę Czarnecką, Prezesa Zarządu Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na mocy pełnomocnictwa udzielonego uchwałą nr 1484/256/21 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 16 września 2021 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Prezesowi Zarządu Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu Sp. z o.o. do dokonywania wszelkich czynności związanych z realizacją zamówień w ramach projektu pn.: „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV 2 na terenie województwa mazowieckiego”.

II. WYKONAWCA

Pełna nazwa Wykonawcy: ......................................................................................……………………

Adres Wykonawcy: ......................................................................................................................

Imię i nazwisko osoby do kontaktu: ............................................................................................

Numer telefonu/fax: ....................................................................................................................

e-mail: .........................................................................................................................................

Nr NIP: .........................................................................................................................................

Nr REGON: ...................................................................................................................................

III. WYCENA ZAMÓWIENIA

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
na podstawie art. 6a ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz

wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020r. poz. 1842, z późn. zm.) w ramach zadania pn.: Zakup, dostawa i uruchomienie defibrylatorów z wyposażeniem.

Oferuję realizację zadania, będącego przedmiotem zamówienia, zgodnie z wymogami opisanymi w Zapytaniu ofertowym, jak niżej:

| Wartość netto [zł] | VAT w kwocie [zł] | Wartość brutto [zł] | Słownie wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- |
| ………………………………. | ……………………………… | ………………………………. | ………………………………. ………………………………. ………………………………. |

Ponadto oświadczam, że:

1. W stosunku do mojej firmy nie otwarto likwidacji i nie ogłoszono upadłości.

2. Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie.

3. Dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

4. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

5. Zapoznałem się z postanowieniami zawartymi w projekcie umowy i w przypadku wyboru mojej oferty jako najkorzystniejszej, zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

6. Oferowana cena stanowi całkowite wynagrodzenie Wykonawcy i uwzględnia cały zakres przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia przedstawionym
w Zapytaniu ofertowym, oraz obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

7. Wykonam przedmiot zamówienia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego
w Zapytaniu ofertowym.

8. Zobowiązuje się dostarczyć w dniu odbioru certyfikat CE, paszport techniczny, dokumentację techniczną oraz dokumenty potwierdzające, że oferowany aparat jest dopuszczony do używania na terenie RP.

Załączniki:

1) Wypełniony Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

2) …

……………………………………………                                     ……………………………………………

(miejscowość i data)                                                                                (podpis i pieczęć Wykonawcy)

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

Defibrylatory z wyposażeniem – 3 szt.

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry graniczne TAK lub Tak/Podać | Parametry oferowane (podać, opisać) Należy szczegółowo opisać każdy oferowany parametr |
| --- | --- | --- | --- |
|  | DEFIBRYLATOR |  |  |
|  | Fabrycznie nowy. Rok produkcji min: 2021 | Tak/Podać |  |
|  | Ekran monitora: kolorowy, LCD TFT przekątna min. 6,5” | Tak/Podać |  |
|  | Komunikacja w języku polskim | Tak |  |
|  | - Zasilanie z sieci 230 V/50Hz - z akumulatora wewnętrznego.( czas pracy z akumulatora wewnętrznego przez min. 1,5 godz. monitorowania lub min. 70 defibrylacji maksymalną energią) - dostępna możliwość monitorowania i defibrylacji z zasilania sieciowego. | Tak/Podać |  |
|  | Pamięć co najmniej 1000 ostatnich zdarzeń defibrylatora | Tak/Podać |  |
|  | Zapamiętywanie w pamięci defibrylatora fali EKG oraz fali SpO2 z ostatnich, co najmniej 6 godzin monitorowania | Tak/Podać |  |
|  | Defibrylacja dorosłych i dzieci, łyżki zintegrowane | Tak |  |
|  | Dwufazowa fala defibrylacji | Tak |  |
|  | Energia wstrząsu 1 – 300 J | Tak |  |
|  | Zmiana energii za pomocą pokrętła i przycisków na panelu | Tak |  |
|  | Energia dostępna na min. 19 poziomach | Tak/Podać |  |
|  | Czas ładowania do pełnej energii < 10 sek. | Tak/Podać |  |
|  | Defibrylacja ręczna – prowadzona przez twarde łyżki zewnętrzne dla dorosłych i mniejsze łyżki dla dzieci lub naklejane elektrody defibrylacyjne | Tak |  |
|  | Defibrylacja półautomatyczna przy użyciu naklejanych elektrod defibrylacyjnych | Tak |  |
|  | Defibrylacja synchroniczna (kardiowersja) wykonywana przy użyciu łyżek twardych bez konieczności użycia kabla EKG, z jednoczesną możliwością wykonania kardiowersji z wykorzystaniem kabla EKG | Tak |  |
|  | Monitorowanie EKG - zakres pomiaru HR min. od 30 do 300 1/min. - kabel pacjenta 3-żyłowy umożliwiający obserwację 6 odprowadzeń jednocześnie (I, II, III, aVr, aVl, aVf), - kabel EKG – 1 szt | Tak/Podać |  |
|  | Stymulacja przezskórna - tryb stymulacji: „na żądanie” i asynchronicznym - częstotliwość stymulacji w zakresie co najmniej 40-170 imp./min - natężenie prądu stymulacji w zakresie co najmniej 5-195 mA - możliwość ustawienia przez użytkownika histerezy i czasu refrakcji - elektrody do stymulacji – 2 szt | Tak/Podać |  |
|  | Możliwość rozbudowy: - pomiar saturacji - drukarka termiczna drukująca 6 fal - Nieinwazyjny pomiar ciśnienia: (- zakres pomiaru min: 15 – 250 mmHg, - tryb pracy: ręczny i automatyczny, - czas repetycji pomiaru min: 1 – 480 min) | Tak/Podać |  |
|  | Wbudowana drukarka - papier termiczny o szerokości min. 50 mm - drukarka drukująca 3 fale - min. 2 prędkości wydruku: 25 i 50 mm/sek. | Tak/Podać |  |
|  | Możliwość wykonania defibrylacji testowej przy użyciu łyżek twardych z wydrukiem wydatkowanej energii bez konieczności korzystania z zewnętrznych testerów | Tak |  |
|  | Funkcja testowania urządzenia „na żądanie” oraz automatycznego samotestowania bez udziału użytkownika, bez konieczności manualnego włączania urządzenia w trybie pracy akumulatorowej oraz z zasilania zewnętrznego 230V z dokumentowaniem stanu urządzenia z możliwością wyboru częstotliwości oraz godziny wykonywanego testu. | Tak |  |
|  | Waga urządzenia max. 7,2kg | Tak/Podać |  |
|  | Instrukcja obsługi i użytkowania w języku polskim, wersja drukowana, książkowa – nie dopuszcza się kserokopii | Tak |  |
|  | Okres gwarancji - 36 miesięcy | Tak |  |
|  | Bezpłatne przeglądy w okresie gwarancji zgodnie z zaleceniami producenta | Tak |  |

……………………………………………

(data i podpis)