Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

FORMULARZ OFERTOWY

Zakup, dostawa i uruchomienie kardiomonitorów wraz z centralami

I. ZAMAWIAJĄCY

Województwo Mazowieckie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, NIP: 113-245-39-40, REGON: 015528910, reprezentowanym przez Joannę Czarnecką, Prezesa Zarządu Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na mocy pełnomocnictwa udzielonego uchwałą nr 1484/256/21 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 16 września 2021 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Prezesowi Zarządu Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu Sp. z o.o. do dokonywania wszelkich czynności związanych z realizacją zamówień w ramach projektu pn.: „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV 2 na terenie województwa mazowieckiego”.

II. WYKONAWCA

Pełna nazwa Wykonawcy: ......................................................................................……………………

Adres Wykonawcy: ......................................................................................................................

Imię i nazwisko osoby do kontaktu: ............................................................................................

Numer telefonu/fax: ....................................................................................................................

e-mail: .........................................................................................................................................

Nr NIP: .........................................................................................................................................

Nr REGON: ...................................................................................................................................

III. WYCENA ZAMÓWIENIA

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
na podstawie art. 6a ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz

wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020r. poz. 1842, z późn. zm.) w ramach zadania pn.: Zakup, dostawa i uruchomienie kardiomonitorów wraz z centralami.

Oferuję realizację zadania, będącego przedmiotem zamówienia, zgodnie z wymogami opisanymi w Zapytaniu ofertowym, jak niżej:

| Przedmiot zamówienia | Wartość netto [zł] | VAT w kwocie [zł] | Wartość brutto [zł] | Słownie wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kardiomonitory – 4 szt. | ………………. | ………………. | ………………. | ………………………………. ………………………………. ………………………………. |
| Kardiomonitor – 1 szt. | ………………. | ………………. | ………………. | ………………………………. ………………………………. ………………………………. |
| Centrale – 3 szt. | ………………. | ………………. | ………………. | ………………………………. ………………………………. ………………………………. |
| RAZEM | ………………. | ………………. | ………………. | ………………………………. ………………………………. ………………………………. |

Ponadto oświadczam, że:

1. W stosunku do mojej firmy nie otwarto likwidacji i nie ogłoszono upadłości.

2. Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie.

3. Dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

4. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

5. Zapoznałem się z postanowieniami zawartymi w projekcie umowy i w przypadku wyboru mojej oferty jako najkorzystniejszej, zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

6. Oferowana cena stanowi całkowite wynagrodzenie Wykonawcy i uwzględnia cały zakres przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia przedstawionym

w Zapytaniu ofertowym, oraz obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

7. Wykonam przedmiot zamówienia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego
w Zapytaniu ofertowym.

8. Zobowiązuje się dostarczyć w dniu odbioru certyfikat CE, paszport techniczny, dokumentację techniczną oraz dokumenty potwierdzające, że oferowany aparat jest dopuszczony do używania na terenie RP.

Załączniki:

1) Wypełniony Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

2) …

……………………………………………                                     ……………………………………………

(miejscowość i data)                                                                                (podpis i pieczęć Wykonawcy)

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

| Kardiomonitory modułowe – 4 szt |
| --- |
| Lp | Opis parametru, funkcji | Wymogi graniczne TAK/PODAĆ | Parametry oferowane |
|  | Wykonawca / Producent | PODAĆ |  |
|  | Nazwa, typ i model urządzenia | PODAĆ |  |
|  | Kraj pochodzenia | PODAĆ |  |
|  | Rok produkcji – 2021 | PODAĆ |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe | PODAĆ |  |
|  | Oferowane urządzenie posiada dokumenty dopuszczające do obrotu na terenie RP i spełnia wymogi ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679, ze zm.) (certyfikat CE,) | TAK |  |
|  | Aktualizacje producenta przy przeglądach technicznych | TAK |  |
|  | Kardiomonitory współpracuję z centralą opisaną poniżej | TAK |  |
| – | Parametry ogólne | – | – |
|  | Monitor o konstrukcji modułowej z możliwością rozbudowy monitora o dodatkowe funkcje. | TAK |  |
|  | Nie dedykowane miejsca/porty na moduły, min: 7 portów | TAK PODAĆ |  |
|  | Waga monitora z akumulatorem max. 9,5 kg. | TAK |  |
|  | Chłodzenie konwekcyjne (bez użycia wentylatorów) | TAK |  |
|  | Tryb „Stand by” oraz „Stoper” | TAK |  |
|  | Funkcja wczesnego ostrzegania: min: MEOWS, SEWS | TAK PODAĆ |  |
| – | Ekran | – | – |
|  | Ekran kolorowy, pojedynczy z aktywną matrycą TFT. Przekątna ekranu min. 19" | TAK PODAĆ |  |
|  | Prezentacja min. 8 krzywych dynamicznych na ekranie EKG. Prezentacja krzywych jedna pod drugą. Możliwość wybierania kolorów przez użytkownika. | TAK PODAĆ |  |
|  | Rozdzielczość ekranu: min. 1280 x 1024 | TAK PODAĆ |  |
|  | „Duże Liczby” prezentowanych parametrów wraz z małą krzywą dynamiczną pod wartością liczbową | TAK |  |
|  | Możliwość konfigurowania i zapamiętywania przez użytkownika min. 10 ekranów | TAK PODAĆ |  |
|  | Możliwość zmiany jasności i kontrastu przez użytkownika | TAK |  |
|  | Przyciski ekranowe szybkiego dostępu do wybranych funkcji/okien. Min: - pomiar NIBP - zamrożenie krzywych - alarmy | TAK PODAĆ |  |
|  | Możliwość zamrożenia krzywych celem ich analizy. Podczas „zamrożenia” krzywych dane numeryczne pozostają aktywne | TAK |  |
|  | Jeden dedykowany ekran do ustawienia wszystkich granic alarmów, z możliwością ustawienia granic ręcznie i automatycznie | TAK |  |
|  | Możliwość kalibracji ekranu dotykowego w dowolnym momencie przez użytkownika | TAK |  |
| – | Obsługa | – | – |
|  | Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim poprzez ekran dotykowy | TAK |  |
|  | Obsługa bez użycia pokrętła. | TAK |  |
| – | Zasilanie | – | – |
|  | Monitory zasilane elektrycznie 230 VAC 50/60 Hz | TAK |  |
|  | Zasilanie z wbudowanego akumulatora min. 60 minut pracy. | TAK PODAĆ |  |
|  | Czas ładowania akumulatora: do 4 godzin | TAK PODAĆ |  |
| – | Praca w sieci | – | – |
|  | Pracy monitora w sieci LAN. Komunikacja pomiędzy monitorami: podgląd krzywych, danych cyfrowych, stanów alarmowych z poszczególnych stanowisk. | TAK |  |
|  | Wbudowane min: 3 złącza USB do przenoszenia wszystkich danych (wszystkich wartości cyfrowych i wszystkich krzywych dynamicznych) z min. 96 godzinnej pamięci kardiomonitora na nośnik elektroniczny i następnie do PC użytkownika | TAK PODAĆ |  |
|  | Oprogramowanie na komputery działające z systemem Windows do przeglądania wszystkich wartości cyfrowych oraz wszystkich krzywych dynamicznych przenoszonych z kardiomonitora | TAK |  |
| – | Alarmy | – | – |
|  | Wszystkie mierzone parametry, alarmy i nastawy dla różnych kategorii wiekowych | TAK |  |
|  | Alarmy min. 3 stopniowe (wizualne i akustyczne), rozróżnialne kolorem oraz tonem, wszystkich mierzonych parametrów z możliwością ustawiania granicy alarmów przez użytkownika. | TAK PODAĆ |  |
|  | Jeden ekran dedykowany ekran do ustawienia wszystkich alarmów | TAK |  |
|  | Automatyczne ustawianie granic alarmowych na podstawie bieżących parametrów. | TAK |  |
| – | Zapamiętywanie danych | – | – |
|  | Pamięć i prezentacja trendów tabelarycznych i graficznych mierzonych parametrów z min. 96 godzin. Rozdzielczość trendów nie gorsza niż 4 sekundy w celu zapewnienia dokładności odczytu | TAK PODAĆ |  |
|  | Jednoczasowa prezentacja wszystkich parametrów w trendzie graficznym. | TAK PODAĆ |  |
|  | Funkcja „holterowska” min. 6 różnych krzywych dynamicznych z ostatnich min. 96 godzin | TAK PODAĆ |  |
|  | Synchronizacja czasowa pomiędzy trendami: tabelarycznymi, graficznymi | TAK |  |
| – | Moduł EKG – 4 szt | – | – |
|  | Możliwość jednoczesnej obserwacji odprowadzeń min: (I, II, III, aVL i aVR) przy użyciu kabla 3 żyłowego | TAK |  |
|  | Możliwość wyboru min: 1 z 5 prędkości fal EKG (3.125; 6.25; 12.5; 25 i 50 mm/s) | TAK/PODAĆ |  |
|  | - Pomiar częstości pracy serca w zakresie: min. 15-290 ud/min. - Zakres alarmów min.: 15-290 ud./min | TAK PODAĆ |  |
|  | Detekcja stymulatora serca wraz ze znacznikami impulsów ze stymulatora na ekranie w kanale EKG | TAK |  |
|  | Analiza HRV - odchylenie SDNN w ms - odchylenie SDNN24 w ms - graficzny wskaźnik jakości sygnału zapisu EKG | TAK |  |
|  | Analiza HR - średnia z 24h - średnia, maksymalna i minimalna z dnia - średnia, maksymalna i minimalna z nocy | TAK |  |
| – | Analiza odcinka ST | – | – |
|  | Analiza odcinka ST: (krzywe oraz wartości odcinka ST) | TAK |  |
|  | Min. zakres pomiarowy: -2,0 ÷ (+)2,0 mV. | TAK/PODAĆ |  |
|  | Funkcja ręcznego ustawiania pozycji punktów ISO odcinka ST | TAK |  |
| – | Analiza arytmii | – | – |
|  | Rozpoznawanie min. 19 rodzajów zaburzeń w monitorze. | TAK PODAĆ |  |
| – | Oddech | – | – |
|  | Pomiar oddechu metodą impedancyjną. Prezentacja krzywej oddechowej i ilości oddechów na minutę. | TAK |  |
|  | Wybór elektrod do detekcji oddechu bez konieczności przepinania kabla EKG | TAK |  |
|  | Zakres pomiarowy częstości oddechów min.: 0-150 odd./min. | TAK PODAĆ |  |
|  | Pomiar bezdechu w zakresie min. 5 – 55 sekund wraz z licznikiem bezdechu | TAK PODAĆ |  |
| – | Moduł Nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia krwi – 4 szt | – | – |
|  | Nieinwazyjny pomiar ciśnienia tętniczego metodą oscylometryczną. Pomiar automatyczny, co określony czas, regulowany w zakresie min. 0 – 7 godzin. Pomiar ręczny i pomiar ciągły. | TAK PODAĆ |  |
|  | Prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej NIBP- alarmy dla każdej wartości. | TAK |  |
|  | Zakres pomiarowy NIBP min: 10 – 250 mmHg | TAK PODAĆ |  |
|  | Analiza NIBP - średnia z 24h (skurczowe/rozkurczowe i średnia) - średnia, maksymalna i minimalna z dnia (skurczowe/rozkurczowe i średnia) - średnia, maksymalna i minimalna z nocy (skurczowe/rozkurczowe i średnia) | TAK |  |
|  | Możliwość wstępnego ustawiania górnego zakresu pompowania przez użytkownika | TAK |  |
|  | Możliwość ustawienia trybu pomiarowego dla dorosłych i noworodków | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o pomiar NIBP podczas pompowania mankietu | TAK |  |
|  | Prezentacja czasu, w którym został wykonany ostatni pomiar ciśnienia, w polu wyników pomiaru na ekranie głównym kardiomonitora | TAK |  |
| – | Moduł saturacji – 4 szt | – | – |
|  | Moduł SpO2 odporny na niską perfuzję i artefakty ruchowe typu Nellcor OxiMax lub Masimo | TAK PODAĆ |  |
|  | Pomiar SpO2, z prezentacją krzywej pletyzmograficznej, wartości SpO2 oraz tętna. | TAK |  |
|  | Zakres pomiarowy SpO2 min: 1 – 100% Zakres pomiarowy pulsu min.: 25 – 290 ud./min. | TAK PODAĆ |  |
|  | Możliwość zmiany czułości świecenia diody w czujniku Spo2 przez użytkownika | TAK |  |
|  | Regulowane i inteligentne opóźnienie włączenia alarmu SpO2 min: 10 i 25 sekund | TAK PODAĆ |  |
| - | Moduł Temperatury - 4 szt |  |  |
|  | Pomiar w 1 kanale z możliwością rozbudowy | TAK |  |
|  | Możliwość wpisywania własnych nazw etykiet oraz wybrania przypisanych nazw etykiet w zależności od miejscem pomiaru | TAK |  |
|  | Zakres pomiarowy Min: 1-45°C | TAK PODAĆ |  |
| – | Możliwość rozbudowy | – | – |
|  | - pomiar kapnografii - pomiar IBP do 4 kanałów - pomiar głębokości uśpienia QCON | TAK |  |
| – | Wyposażenie | – | – |
|  | Każdy monitor wyposażony w: - Kabel EKG dla dorosłych x 1 szt. - EKG, przewody pacjenta 3 odprowadzenia x 1 szt. - wężyk łączący mankiet z monitorem x 1 szt. - wielorazowy mankiet dla pacjentów dorosłych, rozmiar standardowy – 2 szt. - wielorazowy czujnik typu klips do pomiaru saturacji x 1 szt. - przewód do podłączenia czujnika saturacji x 1 szt. - czujnik do pomiaru temperatury powierzchniowej x 1 szt. Wyposażenie na cały zestaw: - Stojak ze stali nierdzewnej na 6 kołowej podstawie jezdnej lub uchwyt ścienny wraz z koszem (w zależności od potrzeb użytkownika) x 1 szt | TAK PODAĆ |  |
| - | Centrala monitorująca - 2 szt |
|  | Kolorowy ekran LCD TFT o przekątnej min: 19’ pikseli, zintegrowany w jednej obudowie, obsługa za myszy i klawiatury | TAK PODAĆ |  |
|  | urządzenie do nadzoru kardiomonitorów – nie komputer stacjonarny typu PC | TAK |  |
|  | Zasilanie sieciowe 230 VAC i z wewnętrznego akumulatora przez min. 50 minut. | TAK PODAĆ |  |
|  | Obserwacja do 8 stanowisk jednocześnie z możliwością dalszej rozbudowy bez konieczności wykupywania licencji | TAK |  |
|  | Podgląd dowolnej ilości stanowisk jednocześnie | TAK |  |
|  | Kopia dowolnego kardiomonitora z możliwością wejścia w jego ustawienia | TAK |  |
|  | Prezentacja min: 6 krzywych dynamicznych (nie tylko EKG) z każdego stanowiska, przy jednoczesnym podglądzie wszystkich monitorowanych stanowisk | TAK PODAĆ |  |
|  | Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim poprzez ekran dotykowy | TAK |  |
|  | Funkcja „holterowska” – pamięć ciągłego zapisu przynajmniej 5 monitorowanych przebiegów falowych (min. 5 krzywe EKG+ inne) - nie tylko trendów, z min. ostatnich 96 godzin | TAK PODAĆ |  |
|  | Jednoczesna archiwizacja wszystkich parametrów tj. wszystkich monitorowanych krzywych dynamicznych oraz wszystkich wartości cyfrowych z min. 96 godz. | TAK PODAĆ |  |
|  | Centrala współpracująca z kardiomonitorami opisanymi powyżej | TAK |  |
|  | Zapis trendów graficznych i tabelarycznych dla wszystkich parametrów jednocześnie z min. 96 godzin z rozdzielczością nie gorszą niż 4 sek. | TAK PODAĆ |  |
|  | Możliwość wydruku na drukarce laserowej w formacie A4 Inicjowanie wydruku z centrali i poszczególnych monitorów Wydruk: - dane demograficzne pacjenta, - krzywe dynamiczne, - trendy, - raporty bieżący, alarmowy, z archiwum, wyzwolenie wydruku z poziomu centrali i monitorów przyłóżkowych, | TAK |  |
|  | Centrala powinna umożliwiać przynajmniej: - zmianę ustawień alarmowych w kardiomonitorach - zmianę jasności i kontrastu ekranu kardiomonitora - zdalne wykonanie pomiaru ciśnienia u pacjenta podłączonego do kardiomonitora - wpisywanie danych demograficznych pacjenta w kardiomonitorach | TAK PODAĆ |  |
|  | Komunikacja interaktywna w ramach systemu: monitor-centrala, centrala-monitor | TAK |  |
|  | Sieć przesyłania danych: ETHERNET (standard komputerowy IEEE802.3) przez złącze RJ-45 | TAK |  |
|  | Wyposażenie centrali - drukarka laserowa – 2 szt - uchwyt ścienny – 2 szt | TAK |  |
|  | Okres gwarancji - 36 miesięcy | TAK |  |
|  | Bezpłatne przeglądy w okresie gwarancji zgodnie z zaleceniami producenta | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi i użytkowania w języku polskim, wersja drukowana, książkowa – nie dopuszcza się kserokopii | TAK |  |

| Kardiomonitory modułowe – 1 szt |
| --- |
| Lp | Opis parametru, funkcji | Wymogi graniczne TAK/PODAĆ | Parametry oferowane |
|  | Wykonawca / Producent | PODAĆ |  |
|  | Nazwa, typ i model urządzenia | PODAĆ |  |
|  | Kraj pochodzenia | PODAĆ |  |
|  | Rok produkcji – 2021 | PODAĆ |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe | PODAĆ |  |
|  | Oferowane urządzenie posiada dokumenty dopuszczające do obrotu na terenie RP i spełnia wymogi ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679, ze zm.) (certyfikat CE,) | TAK |  |
|  | Aktualizacje producenta przy przeglądach technicznych | TAK |  |
|  | Kardiomonitory współpracuję z centralą opisaną poniżej | TAK |  |
| – | Parametry ogólne | – | – |
|  | Monitor o konstrukcji modułowej z możliwością rozbudowy monitora o dodatkowe funkcje. | TAK |  |
|  | Nie dedykowane miejsca/porty na moduły, min: 7 portów | TAK PODAĆ |  |
|  | Waga monitora z akumulatorem max. 9,5 kg. | TAK |  |
|  | Chłodzenie konwekcyjne (bez użycia wentylatorów) | TAK |  |
|  | Tryb „Stand by” oraz „Stoper” | TAK |  |
|  | Funkcja wczesnego ostrzegania: min: MEOWS, SEWS | TAK PODAĆ |  |
| – | Ekran | – | – |
|  | Ekran kolorowy, pojedynczy z aktywną matrycą TFT. Przekątna ekranu min. 19" | TAK PODAĆ |  |
|  | Prezentacja min. 8 krzywych dynamicznych na ekranie EKG. Prezentacja krzywych jedna pod drugą. Możliwość wybierania kolorów przez użytkownika. | TAK PODAĆ |  |
|  | Rozdzielczość ekranu: min. 1280 x 1024 | TAK PODAĆ |  |
|  | „Duże Liczby” prezentowanych parametrów wraz z małą krzywą dynamiczną pod wartością liczbową | TAK |  |
|  | Możliwość konfigurowania i zapamiętywania przez użytkownika min. 10 ekranów | TAK PODAĆ |  |
|  | Możliwość zmiany jasności i kontrastu przez użytkownika | TAK |  |
|  | Przyciski ekranowe szybkiego dostępu do wybranych funkcji/okien. Min: - pomiar NIBP - zamrożenie krzywych - alarmy | TAK PODAĆ |  |
|  | Możliwość zamrożenia krzywych celem ich analizy. Podczas „zamrożenia” krzywych dane numeryczne pozostają aktywne | TAK |  |
|  | Jeden dedykowany ekran do ustawienia wszystkich granic alarmów, z możliwością ustawienia granic ręcznie i automatycznie | TAK |  |
|  | Możliwość kalibracji ekranu dotykowego w dowolnym momencie przez użytkownika | TAK |  |
| – | Obsługa | – | – |
|  | Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim poprzez ekran dotykowy | TAK |  |
|  | Obsługa bez użycia pokrętła. | TAK |  |
| – | Zasilanie | – | – |
|  | Monitory zasilane elektrycznie 230 VAC 50/60 Hz | TAK |  |
|  | Zasilanie z wbudowanego akumulatora min. 60 minut pracy. | TAK PODAĆ |  |
|  | Czas ładowania akumulatora: do 4 godzin | TAK PODAĆ |  |
| – | Praca w sieci | – | – |
|  | Pracy monitora w sieci LAN. Komunikacja pomiędzy monitorami: podgląd krzywych, danych cyfrowych, stanów alarmowych z poszczególnych stanowisk. | TAK |  |
|  | Wbudowane min: 3 złącza USB do przenoszenia wszystkich danych (wszystkich wartości cyfrowych i wszystkich krzywych dynamicznych) z min. 96 godzinnej pamięci kardiomonitora na nośnik elektroniczny i następnie do PC użytkownika | TAK PODAĆ |  |
|  | Oprogramowanie na komputery działające z systemem Windows do przeglądania wszystkich wartości cyfrowych oraz wszystkich krzywych dynamicznych przenoszonych z kardiomonitora | TAK |  |
| – | Alarmy | – | – |
|  | Wszystkie mierzone parametry, alarmy i nastawy dla różnych kategorii wiekowych | TAK |  |
|  | Alarmy min. 3 stopniowe (wizualne i akustyczne), rozróżnialne kolorem oraz tonem, wszystkich mierzonych parametrów z możliwością ustawiania granicy alarmów przez użytkownika. | TAK PODAĆ |  |
|  | Jeden ekran dedykowany ekran do ustawienia wszystkich alarmów | TAK |  |
|  | Automatyczne ustawianie granic alarmowych na podstawie bieżących parametrów. | TAK |  |
| – | Zapamiętywanie danych | – | – |
|  | Pamięć i prezentacja trendów tabelarycznych i graficznych mierzonych parametrów z min. 96 godzin. Rozdzielczość trendów nie gorsza niż 4 sekundy w celu zapewnienia dokładności odczytu | TAK PODAĆ |  |
|  | Jednoczasowa prezentacja wszystkich parametrów w trendzie graficznym. | TAK PODAĆ |  |
|  | Funkcja „holterowska” min. 6 różnych krzywych dynamicznych z ostatnich min. 96 godzin | TAK PODAĆ |  |
|  | Synchronizacja czasowa pomiędzy trendami: tabelarycznymi, graficznymi | TAK |  |
| – | Moduł EKG – 1 szt | – | – |
|  | Możliwość jednoczesnej obserwacji odprowadzeń min: (I, II, III, aVL i aVR) przy użyciu kabla 3 żyłowego | TAK |  |
|  | Możliwość wyboru min: 1 z 5 prędkości fal EKG (3.125; 6.25; 12.5; 25 i 50 mm/s) | TAK/PODAĆ |  |
|  | - Pomiar częstości pracy serca w zakresie: min. 15-290 ud/min. - Zakres alarmów min.: 15-290 ud./min | TAK PODAĆ |  |
|  | Detekcja stymulatora serca wraz ze znacznikami impulsów ze stymulatora na ekranie w kanale EKG | TAK |  |
|  | Analiza HRV - odchylenie SDNN w ms - odchylenie SDNN24 w ms - graficzny wskaźnik jakości sygnału zapisu EKG | TAK |  |
|  | Analiza HR - średnia z 24h - średnia, maksymalna i minimalna z dnia - średnia, maksymalna i minimalna z nocy | TAK |  |
| – | Analiza odcinka ST | – | – |
|  | Analiza odcinka ST: (krzywe oraz wartości odcinka ST) | TAK |  |
|  | Min. zakres pomiarowy: -2,0 ÷ (+)2,0 mV. | TAK/PODAĆ |  |
|  | Funkcja ręcznego ustawiania pozycji punktów ISO odcinka ST | TAK |  |
| – | Analiza arytmii | – | – |
|  | Rozpoznawanie min. 19 rodzajów zaburzeń w monitorze. | TAK PODAĆ |  |
| – | Oddech | – | – |
|  | Pomiar oddechu metodą impedancyjną. Prezentacja krzywej oddechowej i ilości oddechów na minutę. | TAK |  |
|  | Wybór elektrod do detekcji oddechu bez konieczności przepinania kabla EKG | TAK |  |
|  | Zakres pomiarowy częstości oddechów min.: 0-150 odd./min. | TAK PODAĆ |  |
|  | Pomiar bezdechu w zakresie min. 5 – 55 sekund wraz z licznikiem bezdechu | TAK PODAĆ |  |
| – | Moduł Nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia krwi – 1 szt | – | – |
|  | Nieinwazyjny pomiar ciśnienia tętniczego metodą oscylometryczną. Pomiar automatyczny, co określony czas, regulowany w zakresie min. 0 – 7 godzin. Pomiar ręczny i pomiar ciągły. | TAK PODAĆ |  |
|  | Prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej NIBP- alarmy dla każdej wartości. | TAK |  |
|  | Zakres pomiarowy NIBP min: 10 – 250 mmHg | TAK PODAĆ |  |
|  | Analiza NIBP - średnia z 24h (skurczowe/rozkurczowe i średnia) - średnia, maksymalna i minimalna z dnia (skurczowe/rozkurczowe i średnia) - średnia, maksymalna i minimalna z nocy (skurczowe/rozkurczowe i średnia) | TAK |  |
|  | Możliwość wstępnego ustawiania górnego zakresu pompowania przez użytkownika | TAK |  |
|  | Możliwość ustawienia trybu pomiarowego dla dorosłych i noworodków | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o pomiar NIBP podczas pompowania mankietu | TAK |  |
|  | Prezentacja czasu, w którym został wykonany ostatni pomiar ciśnienia, w polu wyników pomiaru na ekranie głównym kardiomonitora | TAK |  |
| – | Moduł saturacji – 1 szt | – | – |
|  | Moduł SpO2 odporny na niską perfuzję i artefakty ruchowe typu Nellcor OxiMax lub Masimo | TAK PODAĆ |  |
|  | Pomiar SpO2, z prezentacją krzywej pletyzmograficznej, wartości SpO2 oraz tętna. | TAK |  |
|  | Zakres pomiarowy SpO2 min: 1 – 100% Zakres pomiarowy pulsu min.: 25 – 290 ud./min. | TAK PODAĆ |  |
|  | Możliwość zmiany czułości świecenia diody w czujniku Spo2 przez użytkownika | TAK |  |
|  | Regulowane i inteligentne opóźnienie włączenia alarmu SpO2 min: 10 i 25 sekund | TAK PODAĆ |  |
| - | Moduł Temperatury - 1 szt |  |  |
|  | Pomiar w 1 kanale z możliwością rozbudowy | TAK |  |
|  | Możliwość wpisywania własnych nazw etykiet oraz wybrania przypisanych nazw etykiet w zależności od miejscem pomiaru | TAK |  |
|  | Zakres pomiarowy Min: 1-45°C | TAK PODAĆ |  |
|  | Moduł Kapnografii – 1 szt |  |  |
|  | Pomiar w strumieniu głównym lub bocznym | TAK |  |
|  | Zakres pomiaru CO2: min. 1 – 140mmHg | TAK PODAĆ |  |
|  | Zakres pomiaru częstości oddechu: min 1-145 odd/min Dokładność pomiaru oddechu ± 1 odd/min | TAK PODAĆ |  |
|  | Prezentacja fali kapnograficznej | TAK |  |
| – | Możliwość rozbudowy | – | – |
|  | - pomiar IBP do 4 kanałów - pomiar głębokości uśpienia QCON | TAK |  |
| – | Wyposażenie | – | – |
|  | Każdy monitor wyposażony w: - Kabel EKG dla dorosłych x 1 szt. - EKG, przewody pacjenta 3 odprowadzenia x 1 szt. - wężyk łączący mankiet z monitorem x 1 szt. - wielorazowy mankiet dla pacjentów dorosłych, rozmiar standardowy – 2 szt. - wielorazowy czujnik typu klips do pomiaru saturacji x 1 szt. - przewód do podłączenia czujnika saturacji x 1 szt. - czujnik do pomiaru temperatury powierzchniowej x 1 szt. - zestaw do pomiaru CO2 – 1 kpl - Stojak ze stali nierdzewnej na 6 kołowej podstawie jezdnej lub uchwyt ścienny wraz z koszem (w zależności od potrzeb oddziału) x 1 szt | TAK PODAĆ |  |
| - | Centrala monitorująca - 1 szt |
|  | Kolorowy ekran LCD TFT o przekątnej min: 19’ pikseli, zintegrowany w jednej obudowie, obsługa za myszy i klawiatury | TAK PODAĆ |  |
|  | urządzenie do nadzoru kardiomonitorów – nie komputer stacjonarny typu PC | TAK |  |
|  | Zasilanie sieciowe 230 VAC i z wewnętrznego akumulatora przez min. 50 minut. | TAK PODAĆ |  |
|  | Obserwacja do 8 stanowisk jednocześnie z możliwością dalszej rozbudowy bez konieczności wykupywania licencji | TAK |  |
|  | Podgląd dowolnej ilości stanowisk jednocześnie | TAK |  |
|  | Kopia dowolnego kardiomonitora z możliwością wejścia w jego ustawienia | TAK |  |
|  | Prezentacja min: 6 krzywych dynamicznych (nie tylko EKG) z każdego stanowiska, przy jednoczesnym podglądzie wszystkich monitorowanych stanowisk | TAK PODAĆ |  |
|  | Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim poprzez ekran dotykowy | TAK |  |
|  | Funkcja „holterowska” – pamięć ciągłego zapisu przynajmniej 5 monitorowanych przebiegów falowych (min. 5 krzywe EKG+ inne) - nie tylko trendów, z min. ostatnich 96 godzin | TAK PODAĆ |  |
|  | Jednoczesna archiwizacja wszystkich parametrów tj. wszystkich monitorowanych krzywych dynamicznych oraz wszystkich wartości cyfrowych z min. 96 godz. | TAK PODAĆ |  |
|  | Centrala współpracująca z kardiomonitorami opisanymi powyżej | TAK |  |
|  | Zapis trendów graficznych i tabelarycznych dla wszystkich parametrów jednocześnie z min. 96 godzin z rozdzielczością nie gorszą niż 4 sek. | TAK PODAĆ |  |
|  | Możliwość wydruku na drukarce laserowej w formacie A4 Inicjowanie wydruku z centrali i poszczególnych monitorów Wydruk: - dane demograficzne pacjenta, - krzywe dynamiczne, - trendy, - raporty bieżący, alarmowy, z archiwum, wyzwolenie wydruku z poziomu centrali i monitorów przyłóżkowych, | TAK |  |
|  | Centrala powinna umożliwiać przynajmniej: - zmianę ustawień alarmowych w kardiomonitorach - zmianę jasności i kontrastu ekranu kardiomonitora - zdalne wykonanie pomiaru ciśnienia u pacjenta podłączonego do kardiomonitora - wpisywanie danych demograficznych pacjenta w kardiomonitorach | TAK PODAĆ |  |
|  | Komunikacja interaktywna w ramach systemu: monitor-centrala, centrala-monitor | TAK |  |
|  | Sieć przesyłania danych: ETHERNET (standard komputerowy IEEE802.3) przez złącze RJ-45 | TAK |  |
|  | Wyposażenie centrali - drukarka laserowa – 1 szt - uchwyt ścienny – 1 szt | TAK |  |
|  | Okres gwarancji - 36 miesięcy | TAK |  |
|  | Bezpłatne przeglądy w okresie gwarancji zgodnie z zaleceniami producenta | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi i użytkowania w języku polskim, wersja drukowana, książkowa – nie dopuszcza się kserokopii | TAK |  |